HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG & BÀN GIAO

PHẦN MỀM ZE-SG3 TORQUE ACQUISITION

CÔNG TY CTR VINA

Phiên bản 1.0

# 1. Mục đích tài liệu

Tài liệu này cung cấp hướng dẫn chi tiết cho người vận hành và bộ phận kỹ thuật của CTR VINA khi sử dụng phần mềm ZE-SG3 Torque Acquisition.

- Hiểu tổng quan hệ thống đo mô-men.

- Biết cách kết nối cảm biến ZE-SG3 và PLC.

- Biết cách cấu hình, đo, ghi dữ liệu và phân tích dữ liệu.

- Biết cách đọc Terminal Log và lưu log khi cần hỗ trợ kỹ thuật.

- Biết ý nghĩa các thanh ghi PLC Modbus dùng trong quá trình giao tiếp.

- Có checklist bàn giao để xác nhận hệ thống hoạt động đúng.

# 2. Tổng quan hệ thống

Phần mềm ZE-SG3 Torque Acquisition là ứng dụng chạy trên máy tính Windows, dùng để thu thập dữ liệu mô-men từ thiết bị ZE-SG3, hiển thị biểu đồ thời gian thực, ghi dữ liệu mẫu, phân tích dữ liệu và phối hợp điều khiển PLC/servo trong quá trình test.

| Thành phần | Vai trò |
| --- | --- |
| Máy tính Windows | Chạy phần mềm, hiển thị dữ liệu, lưu CSV/report, gửi lệnh tới PLC. |
| Cảm biến ZE-SG3 | Thiết bị/cảm biến đo mô-men, cung cấp giá trị torque realtime. |
| PLC | Điều khiển trạng thái máy, servo, xi lanh, chu trình test và trả trạng thái về phần mềm. |
| Servo | Tạo chuyển động quay/góc theo chu trình đo. |
| RS485 Modbus RTU | Đường truyền giữa máy tính và PLC. |
| TCP/IP Modbus | Đường truyền đọc dữ liệu ZE-SG3 theo cấu hình hiện tại. |

# 3. Yêu cầu trước khi vận hành

- Máy tính đã cài phần mềm ZE-SG3 Torque Acquisition.

- Cáp mạng/TCP-IP tới ZE-SG3 đã kết nối đúng.

- Cáp USB-RS485 hoặc cổng COM tới PLC đã kết nối đúng.

- PLC đang bật nguồn, đúng Slave ID, đúng baudrate/parity.

- Servo, cơ cấu kẹp/nhả và vùng làm việc cơ khí ở trạng thái an toàn.

- Người vận hành đã kiểm tra jig/sản phẩm trước khi bấm RUN hoặc START RECORD.

# 4. Khởi động phần mềm

Mở ứng dụng ZE-SG3 Torque Acquisition trên máy tính. Khi khởi động, phần mềm tự mở tại màn hình Thu thập  Kết nối để người vận hành kiểm tra kết nối trước.

- Quan sát góc dưới bên trái: trạng thái Chưa kết nối hoặc Đã kết nối.

- Kiểm tra tab Kết nối gồm TCP/IP, RTU (RS485) và Slave.

- Chỉ bắt đầu đo khi cả cảm biến và PLC đã kết nối thành công.

# 5. Mô tả giao diện chính

Giao diện chính chia thành các khu vực: thông tin realtime bên trái, tab thao tác bên trái, biểu đồ realtime bên phải và Terminal Log phía dưới.

| Khu vực | Chức năng |
| --- | --- |
| Thông tin dữ liệu thời gian thực (1) | Hiển thị mô-men hiện tại, trạng thái, tare, max/min, số mẫu, thời gian và góc PLC. |
| Tab Kết nối(2) | Cấu hình TCP/IP cảm biến, cổng COM PLC, baudrate, parity, slave ID. |
| Tab Cấu hình(3) | Cấu hình đơn vị đo, chế độ đo, full scale, sensitivity, lọc nhiễu, tare/reset. |
| Tab Thu thập(4) | Chọn sản phẩm/chế độ đo, điều khiển PLC/servo, ghi dữ liệu, import sang phân tích. |
| Biểu đồ(5) | Hiển thị Torque-Time, Torque-Angle hoặc cả hai. |
| Terminal Log(6) | Ghi lại sự kiện vận hành, lỗi kết nối, trạng thái PLC và thao tác quan trọng. |

# 6. Hướng dẫn kết nối

## 6.1 Kết nối ZE-SG3 qua TCP/IP

- Nhập địa chỉ IP của ZE-SG3 là : 192.168.90.101.

- Nhập port Modbus TCP, mặc định thường dùng 502.

- Bấm Kết nối.

- Nếu thành công, trạng thái chuyển sang Đã kết nối và dữ liệu torque bắt đầu cập nhật.

Lưu ý: phải cài đặt mạng dây của máy tính về địa chỉ như dưới

Vào Control Panel → Network and Internet → Network and Sharing Center → Change adapter settings → Ethernet Properties → Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) → Properties, chọn Use the following IP address rồi nhập IP tĩnh.

## 6.2 Kết nối PLC qua RS485 Modbus RTU

- Chọn đúng COM Port của USB-RS485.

- Chọn baudrate 115200 nếu PLC đang cấu hình mặc định.

- Chọn parity None (N) nếu PLC đang cấu hình mặc định.

- Nhập PLC Slave ID, mặc định là 2.

- Bấm Kết nối và kiểm tra Terminal Log.

## 6.3 Kiểm tra trạng thái PLC Modbus

Nút Trạng thái Modbus PLC dùng để xem dữ liệu/trạng thái giao tiếp PLC. Khi có lỗi truyền thông, dùng chức năng này kết hợp Terminal Log để xác định nguyên nhân.

# 7. Hướng dẫn cấu hình cảm biến

| Thông số | Ý nghĩa | Lưu ý |
| --- | --- | --- |
| Đơn vị đo | Đơn vị hiển thị mô-men. |  |
| Chế độ đo | Chế độ đo 1 chiều hoặc 2 chiều. | Mặc định là chọn 2 chiều |
| Full Scale | Dải đo toàn thang của cảm biến. | Cài sai có thể làm kết quả sai. |
| Sensitivity | Độ nhạy mV/V của loadcell/cảm biến. | Phải khớp thông số thiết bị, nhập theo giấy tiêu chuẩn của bên kiểm định cảm biến. |
| Filter | Mức lọc nhiễu. | Lọc cao làm tín hiệu mượt hơn nhưng phản hồi chậm hơn. Mặc định chọn 3.Cao |
| Tare | Đặt điểm 0. | Chỉ tare khi cơ cấu không chịu tải và tín hiệu ổn định. |

# 8. Quy trình đo dữ liệu

## 8.1 Chuẩn bị

- Lắp sản phẩm đúng vị trí.

- Kiểm tra cơ cấu kẹp/nhả ở trạng thái an toàn.

- Kiểm tra vùng quay servo không vướng.

- Tare cảm biến nếu cần.

- Chọn đúng sản phẩm và chế độ đo.

## 8.2 Bắt đầu đo

- Bấm Kết nối nếu chưa kết nối.

- Chọn sản phẩm/chế độ đo trong tab Thu thập.

- Kiểm tra tốc độ/góc/cycle nếu có.

- Bấm RUN hoặc điều khiển PLC/servo theo quy trình.

- Bấm Bắt đầu ghi để ghi mẫu đo.

- Theo dõi biểu đồ và Terminal Log trong suốt quá trình.

## 8.3 Dừng đo

- Bấm Dừng ghi khi kết thúc hoặc khi cần dừng thủ công.

- Nếu có bất thường, dùng lệnh dừng/khẩn cấp theo quy trình an toàn.

- Kiểm tra dữ liệu mẫu đã ghi.

- Import sang Plot Viewer nếu cần phân tích sâu.

# 9. Hiển thị biểu đồ

Phần mềm hỗ trợ 3 chế độ hiển thị biểu đồ trong màn hình Thu thập.

| Chế độ | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| Cả 2 biểu đồ | Hiển thị đồng thời Torque-Time và Torque-Angle như mặc định. |
| Chỉ Torque-Time | Ẩn Torque-Angle, biểu đồ Torque-Time chiếm toàn bộ vùng hiển thị. |
| Chỉ Torque-Angle | Ẩn Torque-Time, biểu đồ Torque-Angle chiếm toàn bộ vùng hiển thị. |

Sau khi chọn chế độ hiển thị, bấm Lưu hiển thị để áp dụng và lưu lại cho lần mở phần mềm tiếp theo.

# 10. Terminal Log

Terminal Log ghi lại các sự kiện quan trọng như kết nối, lỗi truyền thông, thao tác PLC, ghi dữ liệu và trạng thái hệ thống.

- Chuột phải trong ô Terminal Log để mở menu thao tác.

- Chọn Copy all để copy toàn bộ log vào clipboard.

- Chọn Save log để lưu log ra file .txt.

- Chọn Clear để xóa log đang hiển thị.

- Khi cần hỗ trợ kỹ thuật, nên lưu Terminal Log ngay sau khi lỗi xảy ra để phục vụ kiểm tra nguyên nhân.

# 11. Phân tích dữ liệu bằng Plot Viewer

Plot Viewer dùng để xem lại dữ liệu đã ghi, chọn cycle, chọn vùng phân tích theo time/angle và tính toán các giá trị thống kê.

- Import dữ liệu từ màn hình Thu thập hoặc mở file CSV đã lưu.

- Chọn file/sample cần phân tích.

- Chọn cycle cần xem, ví dụ cycle 3.

- Chọn chế độ phân tích theo Time hoặc Angle.

- Cài start/end range đúng theo tiêu chuẩn test.

- Kiểm tra kết quả trung bình, min, max và xuất báo cáo nếu cần.

Lưu ý: khi phân tích theo Angle, kết quả trung bình chỉ đúng khi chọn đúng cycle và đúng khoảng angle. Nếu chọn sai cycle/range, kết quả có thể khác Excel hoặc tiêu chuẩn nội bộ.

# 12. Xuất dữ liệu và lưu trữ

- Dữ liệu có thể xuất ra CSV để lưu hồ sơ test.

- File CSV nên lưu theo mã sản phẩm, ngày đo, số lot hoặc số thứ tự mẫu.

- Khi bàn giao dữ liệu cho QA/kỹ thuật, cần kèm thông tin sản phẩm, chế độ đo, cycle và người đo nếu có.

- Không chỉnh sửa trực tiếp file CSV gốc nếu cần truy vết dữ liệu.

# 13. Cài đặt PLC/Servo và luồng vận hành

Cài đặt lấy mẫu & biểu đồ trong tab Thu thập.

Chức năng

Người vận hành dùng phần này để cấu hình cách phần mềm lấy dữ liệu mô-men theo thời gian và cách hiển thị biểu đồ realtime.

Các thông số chính

- Chu kỳ lấy mẫu

- Ví dụ trong hình: 100 ms

- Nghĩa là phần mềm đọc dữ liệu mô-men sau mỗi 100 mili giây.

- Chu kỳ càng nhỏ thì dữ liệu càng dày, biểu đồ càng mượt, nhưng máy tính xử lý nhiều hơn.

- Cửa sổ biểu đồ

- Ví dụ trong hình: 60 s

- Nghĩa là biểu đồ chỉ hiển thị dữ liệu trong 60 giây gần nhất.

- Dữ liệu cũ hơn vẫn có thể được ghi lại nếu đang bật ghi dữ liệu, nhưng trên biểu đồ realtime sẽ bị trôi ra ngoài vùng nhìn.

- Giới hạn Y

- Ví dụ trong hình: 5,0 Nm

- Đây là giới hạn trục mô-men trên biểu đồ.

- Nếu chọn ±5.0 Nm, biểu đồ sẽ hiển thị trong khoảng từ -5.0 Nm đến +5.0 Nm.

- Cố định thang đo Y

- Khi bật tùy chọn này, trục Y của biểu đồ được giữ cố định theo giá trị giới hạn Y.

- Khi tắt, phần mềm có thể tự động co giãn trục Y theo dữ liệu thực tế.

Ý nghĩa vận hành

Cài đặt này giúp người vận hành quan sát tín hiệu mô-men ổn định hơn trong quá trình đo.

Thông thường nên dùng:

- Chu kỳ lấy mẫu: 100 ms

- Cửa sổ biểu đồ: 60 s

- Giới hạn Y: theo dải mô-men cần đo

- Cố định thang đo Y: bật nếu muốn so sánh nhiều lần đo cùng một thang

Thiết lập servo cho từng sản phẩm và từng chế độ đo.

Profile: Inner Tie Rod

Mode: Operating Torque

- Nghĩa là các thông số đang được cấu hình cho sản phẩm Inner Tie Rod ở chế độ đo Operating Torque.

Các thông số chính

- Vận tốc (speed)

- Ví dụ: 30.0 °/s

- Đây là tốc độ quay khi chạy chu trình đo tự động.

- Phần mềm có thể quy đổi tốc độ này sang rpm hoặc pulse/s để gửi xuống PLC/servo.

- Đơn vị tốc độ

- Ví dụ: °/s

- Cho biết tốc độ đang nhập theo độ trên giây.

- Tùy cấu hình, có thể dùng rpm hoặc đơn vị khác nếu phần mềm hỗ trợ.

- Tốc độ JOG

- Ví dụ: 10.0 rpm

- Đây là tốc độ quay khi người vận hành bấm nút Quay - hoặc Quay + thủ công.

- Tốc độ JOG thường nên nhỏ hơn tốc độ chạy tự động để dễ căn chỉnh và đảm bảo an toàn.

- Góc thuận (+)

- Ví dụ: 36.0°

- Đây là góc quay theo chiều dương trong chu trình đo.

- Trong hình, phần mềm quy đổi tương ứng khoảng 20000 pulses.

- Góc nghịch (-)

- Ví dụ: -36.0°

- Đây là góc quay theo chiều âm trong chu trình đo.

- Trong hình, phần mềm quy đổi tương ứng khoảng -20000 pulses.

- Số chu kỳ

- Ví dụ: 3 chu kỳ

- Cho biết PLC/servo sẽ lặp lại chu trình đo bao nhiêu lần.

- Một chu kỳ thường gồm:

0 → góc dương → 0 → góc âm → 0

- Giới hạn lực an toàn

- Ví dụ: 30.0 Nm

- Đây là ngưỡng mô-men an toàn.

- Nếu mô-men vượt quá giới hạn này, hệ thống có thể dừng hoặc báo lỗi tùy logic PLC/phần mềm.

Ý nghĩa vận hành

Cửa sổ này dùng để thiết lập thông số servo trước khi chạy đo.

- Người vận hành cần kiểm tra kỹ:

- Đúng sản phẩm

- Đúng chế độ đo

- Đúng tốc độ

- Đúng góc thuận/nghịch

- Đúng số chu kỳ

- Đúng giới hạn lực an toàn

- Nếu cấu hình sai tốc độ hoặc góc quay, kết quả đo có thể sai hoặc gây nguy hiểm cho cơ cấu cơ khí.

Khu vực thao tác dữ liệu sau khi hệ thống đã kết nối và chạy đo.

Khu vực Ghi dữ liệu

Các nút chính:

- Bắt đầu ghi

- Dùng để bắt đầu ghi dữ liệu mô-men theo thời gian.

- Khi bấm nút này, phần mềm bắt đầu lưu dữ liệu mẫu đang đọc được từ cảm biến/PLC.

- Dừng ghi

- Dùng để kết thúc quá trình ghi dữ liệu.

- Sau khi dừng, dữ liệu đã ghi có thể được phân tích hoặc xuất ra file.

- Đặt 0

- Dùng để tare hoặc reset giá trị mô-men hiện tại về 0.

- Chỉ nên bấm khi cơ cấu không chịu tải và tín hiệu đang ổn định.

- Xóa dữ liệu mẫu

- Xóa dữ liệu đang lưu tạm trong phiên đo hiện tại.

- Dùng khi muốn đo lại từ đầu hoặc dữ liệu trước đó không hợp lệ.

Khu vực nhập dữ liệu sang công cụ khác

- Nhập vào phân tích dữ liệu

- Đưa dữ liệu đã ghi sang công cụ phân tích/plot viewer.

- Dùng để xem lại biểu đồ, chọn vùng phân tích, tính trung bình, min, max hoặc kiểm tra theo cycle.

Khu vực xuất dữ liệu

Có 2 kiểu xuất dữ liệu:

- CSV đơn giản (Thời gian, Mô-men)

- Xuất file CSV chỉ gồm các cột cơ bản như thời gian và mô-men.

- Phù hợp khi cần xử lý nhanh bằng Excel hoặc phần mềm phân tích đơn giản.

- CTR Format

- Xuất dữ liệu theo format đầy đủ hơn.

Ý nghĩa vận hành

Sau khi chạy đo, người vận hành nên thực hiện theo thứ tự:

1. Bấm Bắt đầu ghi

2. Chạy chu trình PLC/servo

3. Theo dõi biểu đồ realtime

4. Bấm Dừng ghi khi kết thúc

5. Import sang phân tích nếu cần kiểm tra biểu đồ

6. Xuất CSV để lưu hồ sơ

Nếu dữ liệu không đúng hoặc thao tác nhầm, có thể dùng Xóa dữ liệu mẫu rồi đo lại.

# 15. Cảnh báo an toàn

- Không đặt tay hoặc vật lạ vào vùng chuyển động servo khi hệ thống RUN.

- Không jog servo nếu sản phẩm chưa cố định.

- Luôn kiểm tra EMG trước khi chạy.

- Khi có tiếng động bất thường hoặc chuyển động sai, dừng hệ thống ngay.

- Không thay đổi thông số góc/tốc độ/cycle nếu chưa được phê duyệt.

- Chỉ người được đào tạo mới được vận hành chế độ PLC/servo.

# 16. Lỗi thường gặp và cách xử lý

| Hiện tượng | Nguyên nhân thường gặp | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| Không kết nối TCP/IP | Sai IP/port, chưa cắm mạng, ZE-SG3 chưa bật. | Kiểm tra IP, cáp mạng, nguồn ZE-SG3, port 502. |
| Không kết nối PLC | Sai COM, sai baudrate/parity/slave, USB-RS485 lỗi. | Chọn lại COM, kiểm tra 115200/N/Slave 2, kiểm tra dây A/B. |
| Torque không thay đổi | Chưa kết nối sensor, sai cấu hình, cần tare. | Kiểm tra trạng thái sensor, cấu hình full scale/sensitivity, thực hiện tare. |
| Angle không thay đổi | PLC chưa chạy hoặc chưa trả D124. | Kiểm tra PLC RUN, servo, Modbus status. |
| Biểu đồ không chạy | Đang pause drawing hoặc chưa có dữ liệu. | Bấm tiếp tục vẽ, kiểm tra kết nối và dữ liệu realtime. |
| Kết quả trung bình không khớp | Chọn sai cycle hoặc range time/angle. | Kiểm tra đúng cycle, đúng start/end range và chế độ phân tích. |
| PLC báo fault | Lỗi cơ khí/servo/interlock hoặc logic PLC. | Dừng máy, lưu log, kiểm tra D129 và trạng thái an toàn. |

# 17. Bảo trì và sao lưu

- Sao lưu file CSV/report sau mỗi ca hoặc mỗi lot quan trọng.

- Lưu Terminal Log khi xảy ra lỗi.

- Không tự ý sửa file cấu hình nếu không hiểu ý nghĩa thông số.

- Kiểm tra định kỳ cáp RS485, cáp mạng, nguồn ZE-SG3 và PLC.

- Định kỳ kiểm tra calibration/tare theo quy trình chất lượng của nhà máy.

# 18. Checklist bàn giao

| STT | Hạng mục | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mở phần mềm thành công | ☐ OK ☐ NG |
| 2 | Kết nối ZE-SG3 TCP/IP thành công | ☐ OK ☐ NG |
| 3 | Kết nối PLC Modbus RTU thành công | ☐ OK ☐ NG |
| 4 | Đọc torque realtime thành công | ☐ OK ☐ NG |
| 5 | Đọc góc PLC realtime thành công | ☐ OK ☐ NG |
| 6 | Hiển thị Torque-Time đúng | ☐ OK ☐ NG |
| 7 | Hiển thị Torque-Angle đúng | ☐ OK ☐ NG |
| 8 | Bắt đầu/dừng ghi dữ liệu thành công | ☐ OK ☐ NG |
| 9 | Import sang Plot Viewer thành công | ☐ OK ☐ NG |
| 10 | Xuất CSV/report thành công | ☐ OK ☐ NG |
| 11 | Copy/Save/Clear Terminal Log bằng chuột phải thành công | ☐ OK ☐ NG |
| 12 | Người vận hành đã được hướng dẫn quy trình an toàn | ☐ OK ☐ NG |

# 19. Kết luận

Tài liệu này là tài liệu bàn giao sử dụng và vận hành hệ thống ZE-SG3 Torque Acquisition cho CTR VINA. Trong quá trình sử dụng, nếu phát sinh lỗi hoặc kết quả đo bất thường, người vận hành cần lưu dữ liệu CSV, lưu Terminal Log và ghi nhận điều kiện vận hành để bộ phận kỹ thuật kiểm tra.